## Sheet1
规格
|  | AFG-3031 | AFG-3032 | AFG-3021 | AFG-3022
通道数
|  | 1 | 2 | 1 | 2
特点
输入输出接地 |  | 信道1，信道2，同步输出，调变输入，调变输出和10MHz参考输入的接地信号是独立的,与仪器壳体隔离。绝缘接地信号和壳体之间的耐电压为42 V峰值最大（DC+ AC峰值）。其它接地信号连接到壳体上。
信道1及信道2的接地 |  | --- | 单独隔离 | --- | 单独隔离
标准波形 |  | 正弦波，方波，三角波，斜波，脉冲波，噪声波，谐波，直流
任意波形
取样率 |  | 250 MSa/s
重建率 |  | 125MHz
内存长度 |  | 8M 点
振幅分辨率 |  | 16 位
非挥发性内存 |  | 10组8M 波形(1)
可定义的波形输出 |  | 任意2 至 8M 点
触发 |  | 外部
内建函数波形 |  | Sinc、指数上升、指数下降、高斯、半正弦等等共有65种
频率特性
正弦波/方波 |  | 1uHz至30MHz |  | 1uHz至20MHz
脉冲波 |  | 1uHz至25MHz |  | 1uHz至20MHz
三角波/斜波 |  | 1uHz至1MHz
分辨率 |  | 1uHz
准确性 | 稳定度 | ±1 ppm 0 to 50℃；±0.3 ppm 18 to 28℃
| 老化率 | ±1 ppm, per 1 year
| 误差 | ≦ 1 uHz
输出特性(2)
振幅 | 范围 | 1 mVpp to 10 Vpp ( 50Ω负载)；2 mVpp to 20 Vpp (开路)
| 准确度 | ± 1%设定下±1 mVpp(于 1 kHz,>10 mVpp)
| 分辨率 | 0.1 mV 或 4 digits
| 平坦度 | 0.1dB: <10 MHz ；0.2 dB: 10 MHz 至 30 MHz (相对于1 kHz正弦波于50Ω负载)
| 单位 | Vpp, Vrms, dBm,
偏压 | 范围 | ±5 Vpk ac +dc (50Ω负载)；±10Vpk ac +dc (开路)
| 准确度 | 1% 设定下+ 2 mV+ 0.5%的振幅
波形输出 | 阻抗 | 50Ω (固定)；> 10MΩ (输出关闭)
| 输入保护 | 短路保护, 超载继电器自动禁用主输出
同步输出 | 准位 | TTL相容于 >1kΩ | ── | TTL相容于>1kΩ | ──
| 阻抗 | 50Ω
正弦波特性
谐波失真(5) |  | –60 dBc DC～1 MHz, Ampl＜3 Vpp；–55 dBc DC～1 MHz, Ampl＞3 Vpp；–45 dBc 1MHz～5 MHz, Ampl＞3 Vpp；–30 dBc 5MHz～30 MHz, Ampl＞3 Vpp
总谐波失真 |  | < 0.2%+0.1mVrms；DC to 20 kHz
寄生噪声 (非谐波)(5) |  | –60 dBc DC～1 MHz；–50 dBc 1MHz～20MHz；–50 dBc+ 6 dBc/octave 1MHz～30MHz
相位噪声 |  | ＜-110dBc/Hz 典型值 ,15kHz偏移, 载波为10MHz
方波特性
上升/下降时间 |  | <8 ns (3)
过激信号 |  | < 5%
非对称性 |  | 周期的1% +1 ns
周期比 |  | 20.0% 至 80.0% , ≦ 25 MHz ；40.0% 至 60.0% , 25 至 30MHz
抖动率 |  | 0.01%+525ps ＜ 2 MHz；0.1%+75ps ＞ 2 MHz
斜波特性
线性度 |  | 峰值输出的＜ 0.1%
对称性 |  | 0% 至 100%(0.1% 分辨率)
脉冲波特性
占空比 |  | -0.625* [(上升时间-0.6ns)+(下降时间-0.6ns)]
周期 |  | 周期≧宽度+0.625*[(上升时间-0.6ns) + (下降时间-0.6ns)]
占空比范围 |  | 0.017% 至 99.983%
占空比分辨率 |  | 0%
脉冲宽度范围 |  | 20ns至999830s
过激信号 |  | <5%
抖动 |  | 100 ppm + 50 ps
上升及下降时间 |  | 9.32 ns 至 799,900s (0.01ns 或 3 位数)
谐波产生器特性
谐波阶数 |  | ≦8
谐波种类 |  | 单数,偶数,全部,自定义；所有谐波的振幅及相位都可以设定
AM调变
载波波形 |  | 正弦波,方波,三角波,斜波,脉冲波,任意波
调变波形 |  | 正弦波,方波,三角波,上/下斜波
调变频率 |  | 2 mHz 至 20 kHz
峰值偏移 |  | 0% 至 120.0%
信号来源 |  | 内部 / 外部
FM调变
载波波形 |  | 正弦波,方波,三角波,斜波
调变波形 |  | 正弦波,方波,三角波,上/下斜波
调变频率 |  | 2 mHz 至 20 kHz
峰值偏移 |  | DC 至 30 MHz(1 uHz 分辨率) |  | DC 至 20 MHz(1 uHz 分辨率)
信号来源 |  | 内部 / 外部
PM调变
载波波形 |  | 正弦波,三角波,斜波
调变波形 |  | 正弦波,方波,三角波,上/下斜波
调变频率 |  | 2 mHz 至 20 kHz
相位偏移 |  | 0∘至360∘, 0.1∘分辨率
信号来源 |  | 内部
SUM相加调变
载波波形 |  | 正弦波,三角波,斜波,脉冲波,噪声
调变波形 |  | 正弦波,方波,三角波,上/下斜波
调变频率 |  | 2 mHz 至 20 kHz
比例 |  | 0%至100%的载波振幅, 0.01%分辨率
信号来源 |  | 内部/外部
PWM调变
载波波形 |  | 方波
调变波形 |  | 正弦波,方波,三角波,上/下斜波
调变频率 |  | 2 mHz 至 20 kHz
偏移 |  | 脉冲宽度的0% ～ 100.0%, 0.1%分辨率
信号来源 |  | 内部 / 外部
FSK调变
载波波形 |  | 正弦波,方波,三角波,斜波,脉冲波
调变波形 |  | 50%方波占空比
内部频率 |  | 2 mHz 至 1 MHz
频率范围 |  | DC至30MHz |  | DC至20MHz
信号来源 |  | 内部 / 外部
扫瞄
波形 |  | 正弦波,方波,三角波,斜波
型态 |  | 频率,振幅
功能 |  | 线性或对数
方向 |  | 上或下
起始/终止频率 |  | 波形的范围内的任何频率
扫瞄时间 |  | 1 ms 至 500 s (1 ms分辨率)
触发模式 |  | 单次,外部,内部
触发来源 |  | 内部/外部
丛发
波形 |  | 正弦波,方波,三角波,斜波，脉冲波，任意波(N-循环)
频率 |  | 1 uHz至30 MHz (4) |  | 1 uHz至20MHz (4)
计数 |  | 1 至 1000000 循环或无限
起始/终止相位 |  | -360.0∘至 +360.0∘ (0.1° 分辨率)
内部周期 |  | 1 us 至 500 s
网关来源 |  | 外部触发
触发来源 |  | 单次,外部或内部速率
触发延迟 |  | N-循环, 无限: 0us 至 100 s(1us分辨率)
外部调变输入
类型 |  | AM, FM, PWM
电压范围 |  | ± 5V 满刻度
输入阻抗 |  | 10kΩ
频率 |  | DC 至 20 kHz
外部触发输入
型态 |  | FSK,丛发,扫瞄
输入准位 |  | TTL 兼容
斜度 |  | 上升或下降(可选择)
脉冲宽度 |  | > 100 ns
输入速率 |  | DC 至 1 MHz
输入阻抗 |  | 10kΩ,直流耦合
等待时间 |  | 扫瞄：< 10 us (典型值)；丛发：< 100 ns (典型值)
抖动 |  | 扫瞄：2.5 us；丛发：1 ns; 脉冲波除外,300 ps
10MHz 参考输出
输出电压 |  | 1 Vp-p/50Ω 方波
输出阻抗 |  | 50Ω, 交流耦合
输出频率 |  | 10MHz
10MHz 参考输入
输入电压 |  | 0.5Vp-p 至 5 Vp-p
输入阻抗 |  | 1kΩ, 单端, 交流耦合
输入频率 |  | 10MHz ± 0.5%
波形 |  | 正弦波或方波(50±5%占空比)
接地隔离 |  | 最大42Vpk
调变输出 |  | 只有AFG-3031/3021机种
型态 |  | AM, FM, PM,PWM,SUM,扫瞄
振幅范围 |  | ≧ 1Vpp
阻抗 |  | > 10kΩ典型值
外部同步
相位延迟(最大) |  | 串联接线: 39ns + (N-2)*39ns ± 25ns并联接线: (N-1)*6ns ± 25ns(N是连接仪器的数量)
最多的连接数量 |  | 串联接线: 4, 并联接线: 6
适用功能 |  | 正弦波,方波,三角波,脉冲波,斜波,谐波,调变,扫瞄,丛发
储存/呼叫 |  | 10组内存空间
界面 |  | GPIB(选配), LAN, USB
屏幕 |  | 4.3 inch TFT LCD, 480 × 3 (RGB) × 272
一般规格
电源 |  | 交流电100～240V , 50～60Hz
消耗功率 |  | 85 VA
操作环境 |  | 符合规格的温度: 18 ~ 28∘C；工作温度 : 0 ~ 40∘C；相对湿度:≤ 80%, 0 ~ 40°C；≤ 70%, 35 ~ 40°C；安全等级： CAT Ⅱ
工作高度 |  | 2000 米
污染程度 |  | IEC 61010 Degree 2, 室内使用
储存温度 |  | -10 ~ 70∘C, 湿度: ≤70%
尺寸 (WxHxD) |  | 桌上型 : 265 (W) x 107 (H) x 374 (D)
重量 |  | 约. 4kg
安全性设计符合 |  | EN61010-1
EMC测试符合 |  | EN 55011, IEC-61326-1
配件 |  | 测试线GTL-110× 1 (AFG-3031/AFG-3021),测试线GTL-110× 2 ( AFG-3032/AFG-3022),使用手册光盘×1,简易手册x1,电源线x1
(1). 总共十个波形可以被存储。（每个波形可以由最高8M点）。
(2). 当操作温度在0∘C至28∘C之外的范围,规格会添加输出幅度的1/10和偏移于每度∘C规范下（1年规范）。
(3). 边沿时间在高频率会降低。
(4). 正弦波及方波波形超过25MHz以上只被允许使用”无限”计数。
(5). 谐波失真及寄生噪声在低振幅时被限制在-70dBm的底噪。